佛山市顺德区第四人民医院

（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

项目需求书

项目名称：MR室安装智能安检系统项目

一、项目概况

在我院MR室门旁边安装智能安检系统。

1.服务范围：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

2.服务项目内容

| 项目名称 | 采购数量（家） | 项目预算（元） |
| --- | --- | --- |
| MR室安装智能安检系统项目 | 1 | 65000.00 |

供应商在参与前对此应有足够的风险认识，一经参与，即视为供应商愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。

二、供应商资格

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并符合项目相关经营许可范围。

3.具有按采购方要求时间内按需求服务的能力，保证能及时对拟购项目提供实施服务、建议及售后保障等服务。

4.本项目不接受联合体报名，不允许分包、转包。

三、服务内容及技术要求

在我院MR室门旁边安装单侧智能安检系统。

1.功能：MR专用移动铁磁金属探测系统，用于磁共振室对患者及其随行人员和器械上携带的铁磁金属进行无线探测，可远距离识别正在移动接近的铁磁金属物体，可清楚辨别转运设备的安全和危险，检查往来人员的安全状况，让检察人员对风险识别有可靠的信心，以确保磁共振成像检查的安全、患者安全、设备安全，以及医疗安全。

2.系统组成：立柱式结构，防碰撞全合成金属机身，避免病床及外界物理碰撞对设备造成破坏，对移动的铁磁金属制成的物品进行探测预警，监测需要检测的区域磁场变化，不向外辐射能量。

3.系统工作模式：被动式移动铁磁金属探测系统，安装于需要进行铁磁物质检测的区域，壁挂式安装。

4.雷达探测：设置雷达感应模块感应靠近铁磁探测的距离，当有移动的物质靠近雷达范围内，就快速启动铁磁探测系统，避免误报警的同时，也不会漏查漏检。

5.报警清晰：产品具有交替灯光及语音播报等多种模式同时报警，且语音报警播报内容可根据需要自定义，产品灵敏度高，报警清晰明确。

6.分段检测功能：

段式检测，根据铁磁物质存在的位置分成多段点亮报警灯，提升检查效率。

7.探测传感器：新型科技，高灵敏度磁通门磁场探测传感器。

8.信号处理方式：可选数字化/模拟信号处理方式，6通道。

9.探测最小体积：5立方毫米

10.第一级视觉报警（视觉提前预警模式）：铁磁金属物体移动接近MR门口监测距离时，激活红，黄，绿三色灯光闪烁报警，提示危险物品接近MR扫描室门前。

11.第二级音频报警（智能报警模式）：铁磁金属穿越MR门口探测水平线时，激活音频报警和视觉报警，提示及时制止危险物品穿越MR扫描室门口，防止危险物品吸入事故。

12.第二级音频报警音量调节：报警音量可调节

13.智能待机：关闭屏蔽门时待机，系统配置可监测磁共振室门开关状态传感器件，MR 门打开时铁磁系统工作，关闭时休眠，避免误报警造成的报警疲劳。

14.报警方式：

A.语音报警，

B.灯光报警，

C.音频报警，

15.灯光报警：绿灯、黄灯、红灯，并根据测量数据实时、自动闪烁和切换，柱顶具有1个大灯显示。

16.无害金属误报：只探测并监控移动的铁磁金属，对带铁磁性物质报警，非磁性物质不报警。

17.外部环境和固定金属干扰能力：只探测并监控移动的铁磁金属，自动干扰抑制。

18.蜂鸣器音量：0 to 100分贝。

19.语音报警：中文，普通话，可选配其他方言，系统可自定义报警提示语音。

20.探测距离：大于1.4米。

21.探测系统门前区域探测距离大于3.6米（根据探测器灵敏度可调，铁磁金属质量越大被发现距离越远）。

22.联网功能：标准数据网络通讯接口，可扩展网络化管理。

23.具备开关机按钮。

24.探测灵敏度：数字化控制，连续无限级可调。

25.校准方式：自动连续校准模式

26.抗干扰能力：抗电磁干扰和机械干扰能力强，自动适应周围磁场。

27.报警触发：光电、红外

28.复位时间：0.5秒

29.工作电源：AC100~240V，50/60Hz

30.工作温度：-20℃ to 70℃

31.相对湿度；0 to 95%

32.峰值功率：小于200W

33.本体重量：小于13KG

四、责任及风险处理

1.供应商在合同期内不得损坏采购人的任何公共设施，如果在防疫过程中不慎损坏设施的，供应商应负责相应的责任。

2.遇上不可抵抗的自然灾害时，合同责任免除。

五、费用结算

合同签订生效后，设备运送到甲方指定安装地点安装验收合格，并正常使用30天后，凭验收合格证明和开具的普通增值税发票，甲方自收到发票60个工作日内支付合同金额100%款项。收款方、出具发票方、合同供应商均必须与供应商名称一致。

六、违约责任

1.供应商提供的服务不符合采购文件、报价文件或合同规定的，采购人有权拒收，并且供应商须向采购人支付合同总价5%的违约金；

2.供应商未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由供应商承担；

3.供应商未按时完成保养工作，使采购人的工作被迫中止并造成损失的，以保养费总额的万分之五向采购人支付违约金。但违约金及侵权损害赔偿金的总额不超过合同总额的30%；

4.采购人无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，采购人向供应商偿付合同总的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按合同总价的1‰向供应商偿付违约金；

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、合同终止

1.出现下列情形之一的，本项目合同终止：

（1）在合同服务期内，因不可抗力的情形导致合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任。

（2）经双方协商一致解除项目合同的。

2.其他事宜,按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

八、评选标准

| 评审部分 | 分 值 |
| --- | --- |
| 资格性文件 | 10分 |
| 商务部分 | 20分 |
| 技术部分和服务方案 | 30分 |
| 价格部分 | 40分 |