佛山市顺德区第四人民医院

（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

项目需求书

一、彩色多普勒超声诊断仪

（一）主要用途：主要用于腹部超声、心血管超声、肌骨及小器官超声等全身超声检查

（二）使用科室：功能科。

（三）数量：1套。

（四）质保期：≥2年

（五）技术参数、配置等需求描述：

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 1 | 1.显示器：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，≥12寸触摸屏 |
| 2 | 具备全域动态聚焦技术 |
| 3 | 支持超微细血流成像技术 |
| 4 | 具备声衰减成像技术 |
| 5 | 具备超微血流成像的血管指定定量 |
| 6 | 具备高帧率造影成像功能及定量分析软件 |
| 7 | 具备弹性成像功能：支持应变式弹性成像和剪切波定量弹性成像 |
| 8 | 具备组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式 |
| 9 | 具备血管标记功能，支持血管图谱编辑，要求直观显示病变的位置 |
| 10 | 具备血管内中膜自动实时测量功能，要求至少实时自动获取及更新6组以上IMT内膜厚度值，测量精度≥20um |
| 11 | 具备智能血流跟踪技术，要求可对ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化 |
| 12 | 具备全自动左心射血分数的测量，要求机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，自动得出EF、SV等测量数值 |
| 13 | 探头接口数量≥5个 |
| 14 | 凸阵探头：频率范围：1.0-6.0MHz，单晶体探头 |
| 15 | 线阵探头：频率范围：3.0-15.0MHz |
| 16 | 相控阵探头：频率范围：1.0-5.0MHz单晶体探头 |
| 17 | 具有远程图像通讯功能 |
| 18 | 配置要求： 腹部探头 1个 浅表探头1个 心脏探头 1个 高清工作站 1套 |

二、麻精药品智能系统专柜

（一）主要用途：主要用于麻精药品管理。

（二）使用科室：药械科。

（三）数量：4台。

（四）技术参数、配置等需求描述：

- 采购货物清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河西门诊智能药品单元柜（主柜） | 台 | 1 |  |
| 2 | 河西门诊智能药品单元柜（辅柜） | 台 | 1 |  |
| 3 | 河西门诊药品管理系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 院内门诊药品智能保险柜及系统 | 台 | 2 |  |

- 技术要求

## 1、智能药品单元柜（主柜）

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲操作系统 | 智能终端支持双系统设置，并支持开机时切换为国产操作系统，主控系统CPU为I5十代及以上，内存≥16G，硬盘≥256G。（提供智能终端界面操作系统配置界面实拍照片、切换为国产操作系统实拍照片证明和国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 登录方式 | 支持指纹、密码、ID卡、戴口罩人脸识别登录等多种登录方式，各登录模块均一体化集成在操作显示终端，方便操作使用。（提供产品实物使用照片，可清晰显示ID卡识别模块、人脸识别模块、指纹登录模块均一体化集成于显示屏） |
|  | ▲扫描模块 | 集成在操作显示终端，支持一维码、二维码高速扫描。（提供扫描模块集成在操作显示终端的实拍照片和经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 语音系统 | 系统自带扬声器，具备语音系统。 |
|  | 主体结构 | 主体结构由高强度金属钢+钢化玻璃组成，表面耐消毒，易清理，不易老化变色，颜色融入医疗环境的要求。 由操控区、拉门区构成，可放置不同剂型的药品，具备扩展性，可根据放置的药品数量进行扩展单元的级联和扩展，并可灵活配置，满足特需大量及不同剂型药品的管理以及异形、拆零和针剂等不同药品的管理。 |
|  | ▲储存单元 | 格栅配置≥4层，每层格栅≥1个货位，为方便补药格栅可整体抽出进行补药操作。（提供格栅整体抽出的实物照片和经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 药品质量管控 | 货位容积8L以上，≥4种大容积药品品规，取药、补药、盘点时，货位指示灯亮起指示位置且显示屏实时显示应取、应补充、库存数量。 |
|  | ▲药品标识色标管理 | 每个货位配置≥3.5英寸彩色电子显示屏，可显示7种色彩，显示屏可清晰显示“毒”“麻”“高危”等国家规定的重要药品标识图片和“看似”“听似”“避光”的重要药品标识图片，单个显示屏支持多个标识图片同时显示功能。（提供彩色显示屏显示多个彩色药品标识的实物照片和经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 报警装置 | 具有防盗报警功能，当药柜出现外力破坏时具有完备的报警功能； |
|  | 应急锁 | 柜体正面下方配置一个应急锁，在断电或故障等特殊情况下，可通过应急锁钥匙打开柜门，并保持柜体完整性，无需拆开后盖或其他柜体部件。 |

## 2、药房药品管理系统

| 序号 | 子项 | 技术功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据同步 | 支持与医院信息系统对接，同步科室信息/用户信息/处方信息； |
| 2 | 查询管理 | 支持查询指定时间范围内所有出入库记录、盘点记录、库存信息、温湿度记录、空瓶记录查询、交接班记录； |
| 3 | 交接日结管理 | 支持对库存药品、空安瓿、消耗药品信息进行交接，并生成交接班记录，日结信息； |
| 4 | 补药 | 支持按入库单补药、按药品位置补药；支持补药时，自动指引补药位置及数量； |
| 5 | 处方发药 | 支持对接HIS处方数据，向各科室患者按处方发药，支持记录批号效期信息，生成出库记录； |
| 6 | 紧急取药 | 支持按患者进行无处方取药，并生成紧急取药记录； |
| 7 | 处方关联 | 支持按紧急取药记录对补开的处方进行关联； |
| 8 | 空安瓿管理 | 支持按照消耗生成空安瓿待回收记录，回收空安瓿及取出空安瓿管理，生成出入库记录信息； |
| 9 | 盘点 | 支持盘点库存药品数量，账盘和机盘数量对比，异常提醒。支持修正异常盘点数据，生成盘点记录单； |
| 10 | 专账专册管理 | 支持生成麻醉、第一类精神药品专用账册、使用登记专册、交接班记录表、空安瓿/废贴回收登记表； |

3、院内门诊药品智能保险柜及系统

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲显示屏 | 显示屏为电容触摸显示器，显示器≥17寸；配置内外双屏，开关门状态下均可实现智能交互，操作便捷 |
| 2 | 药盒 | 配备盒装药品存放药格和拆零药品存放药格，分别支持盒装药品和拆零药品的存储管理，采用智能称重技术实现药品的存取自动计数，每个药格为独立单元，整盒药品拆零后可放入对应的拆零药格，且支持不少于20种药品的独立管理。 |
| 3 | ▲外形 | 为满足存储空间，整柜外形尺寸需≥ 高2000mm（不含顶部安防监控）宽830mm深620mm；配备灯光智能导引，支持在放药、取药等过程中智能、精准定位引导提示，便捷高效 |
| 4 | ▲双人应急锁 | 备有双人应急锁，可直接打开 |
| 5 | ▲应急取药 | 应急取药具有登记、汇总功能及追溯管理功能 |
| 6 | 登录模式 | 可设定双人或单人登录模式，支持指纹、IC智能卡或账号密码的多种鉴权登录方式； |
| 7 | 交互界面 | 放药、取药完成后，交互界面自动显示药品名称、数量等信息供操作者核对 |
| 8 | 智能计数 | 加药、取药自动对药品数量通过称重进行智能计数，自动生成各类汇总统计；麻精药品和普通药品可分类登记、统计 |
| 9 | 智能纠错 | 智能纠错功能，能智能识别放入的错误药品；（药物放置错误时，系统自动告知异常，直至错误药物被取出。比如说，我们某药格原本放置的是A药物，医护人员取用完毕后发现取多了，退药时，不小心放到B药物的存储药格，我们药品柜会自动提示异常） |
| 10 | ▲批号管理功能 | 具有药品批号管理功能，同一药品不同批号可按医疗规范进行管理；（符合《医疗机构麻醉药品第一类精神药品管理规定》第二十五条） |
| 11 | 药品效期管理功能 | 具有药品效期管理功能，药品到期前（时间可设定）药品保险柜智能提醒；确保药物按照“先进先出”的使用原则，防止药物过期带来的风险和浪费 |
| 12 | 药品柜自动报警 | 当柜体倾斜、撞击，柜门超时未关闭、非法开门、温湿度超限等情况时，智能药品柜会自动发出报警。 |
| 13 | ▲应急开门 | 门锁采用智能电机锁，用户通过身份识别后自动解锁。提供钥匙应急开门 |
| 14 | 云台摄像机，安防监控网络硬盘机 | 采用专业安防监控云台摄像机：红外夜视可变焦、POE接口、720p及以上成像；专业安防监控网络硬盘机：POE监控通道≥4路、硬盘≥2TB（支持720p格式180天摄录存储）硬盘机及摄像头可安装于柜顶或药柜安装区域。 |
| 15 | 厂家三类医疗器械生产许可 | 药品智能保险柜厂家如有可提供物联网应用许可证明以及三类医疗器械生产许可； |
| 16 | 软件能力成熟度评估标准认 | 麻精药品智能管理系统厂家需通过软件能力成熟度评估标准认证，如有可提供CMMI（软件能力成熟度模型集成）企业资质认证 |

三、经颅磁刺激仪

（一）主要用途：用于中枢神经和外周神经功能的检测、评定；相关脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。

（二）使用科室：老年科、精神康复科、身心疾病科、康复治疗科等临床各科室。

（三）数量：一批。

（四）技术参数、配置等需求描述：

- 1、适应症：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗（仅用于检测和治疗研究不满足招标文件要求）；

- 2、一体式可推移整机结构：a)静音脚轮设计；	b)可固定线圈支架；

- 3、冷却系统：恒温线圈（内含液态内循环冷却系统）；

- 4、操作系统：人机交互系统采用便携PC机控制操作，中文界面，非触摸屏，能实现机器开机自检、故障报警与自锁等功能。

- 5、刺激频率：0.1-100Hz可调;

- 6、脉冲频率允差值：±2%

- 7、刺激线圈可选配：成人八字形线圈、成人圆形线圈、儿童八字形线圈、儿童圆形线圈、动物线圈拍；

- 8、线圈全封闭一体式工艺，双面双向无孔设计，加工一次成型；

- 9、检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测等的检测功能；

- 10、双通道MEP检测功能，采样率不低于100KHz。