佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

项目需求书

项目名称：全自动凝血仪

一、项目概况

我院为保障工作的顺利开展，现采购一台全自动凝血仪。

1、服务范围：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

2、服务项目内容：

| 项目名称 | 采购数量（台） | 项目预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 全自动凝血仪 | 1台 | 250000.00 |

供应商在参与前对此应有足够的风险认识，一经参与，即视为供应商愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。

二、供应商资格

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并符合项目相关经营许可范围；

3、具有按采购方要求时间内按需求服务的能力，保证能及时对拟购项目提供实施服务、建议及售后保障等服务；

4、本项目不接受联合体报名，不允许分包、转包。

- 三、项目要求

- △测试原理：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法

- 测试项目：PT、APTT、TT、FIB、AT-Ⅲ、FDP、D-Dimer等

- 检测速度：PT单项420个测试/小时，

- △通道数：8个通道兼容三种方法学，非独立通道

- 加样管理：试剂针、样本针分体独立运行，并分别采用独立的机械臂控制，可同步实现添加样本、试剂并行的功能，同时具备液面探测、快速升温、温度自动补偿功能；

- 样品位：≥58个，抽拉条式开启方式，支持任意原试管，均可做急诊,具有内置条码扫描装置，具有双向通讯功能，样本信息自动输入。

- 试剂位：≥36个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能，适用多种规格试剂；试剂条码自动扫描，可智能辨别试剂类型和位置等；具有倾角设计，减少试剂损耗，可支持微量试剂上机。

- 测试杯：转盘式，一次装载900个以上，可不间断连续进杯

- 安全保护：全封闭操作，具有开盖停机功能

- 接口方式：RJ45、USB、RS232、RS485四种接口，可通过其中任意一种接口实现仪器控制功能

- 温度控制：整机环境温度自动监控，系统温度自动修正补偿

- 测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动再稀释、自动预稀释，自动校准曲线等功能

- 数据存储：标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果

- 报告单模式：中文综合报告单，开放自定义，提供多种版面报告格式供用户选择

- 数据传输：支持HIS/LIS系统，双向通讯

- △提供与血凝仪器同一生产厂家生产的常规干粉四项试剂、凝血质控品以及D二聚体试剂、D二聚体质控品的注册证。

- △D二聚体试剂盒用于DVT/PE排除时，其阴性排除率不低于97%

- 四、责任及风险处理

1、供应商在合同期内不得损坏采购人的任何公共设施，如果在安装使用过程中不慎损坏设施的，供应商应负责相应的责任；

2、遇上不可抵抗的自然灾害时，合同责任免除；

五、费用结算

1、合同签订生效后，设备运送到甲方指定安装地点安装验收合格，凭验收合格证明和开具的普通增值税发票，甲方自收到发票60个工作日内支付合同金额100%款项。收款方、出具发票方、合同供应商均必须与供应商名称一致。

六、违约责任

1、供应商提供的服务不符合采购文件、报价文件或合同规定的，采购人有权拒收，并且供应商须向采购人支付合同总价5%的违约金；

2、供应商未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由供应商承担；

3、供应商未按时完成保养工作，使采购人的工作被迫中止并造成损失的，以保养费总额的万分之五向采购人支付违约金。但违约金及侵权损害赔偿金的总额不超过合同总额的30%；

4、采购人无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，采购人向供应商偿付合同总的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按合同总价的1‰向供应商偿付违约金；

5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、合同终止

1、出现下列情形之一的，本项目合同终止：

1.1、在合同服务期内，因不可抗力的情形导致合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任；

1.2、经双方协商一致解除项目合同的。

2、其他事宜,按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

八、评选标准

| 评审部分 | 分 值 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 20分 |
| 技术部分和服务方案 | 40分 |
| 价格部分 | 40分 |