佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

项目需求书

项目名称：经颅多普勒血流分析仪

一、项目概况

我院为保障工作的顺利开展，现采购一台经颅多普勒血流分析仪。

1、服务范围：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

2、服务项目内容：

| 项目名称 | 采购数量（台） | 项目预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 经颅多普勒血流分析仪 | 1台 | 99999.00 |

供应商在参与前对此应有足够的风险认识，一经参与，即视为供应商愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。

二、供应商资格

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并符合项目相关经营许可范围；

3、具有按采购方要求时间内按需求服务的能力，保证能及时对拟购项目提供实施服务、建议及售后保障等服务；

4、本项目不接受联合体报名，不允许分包、转包。

- 三、项目要求

1）取样容积设定：0.8-21.6 mm。

2）接收增益调节（动态范围）：0-7级可调。

3）发射功率调节范围：0-800%。

4）可调节滤波功能：滤波频率包括50Hz-900Hz，共13级可调。

5）标配有线小键盘操作，可自定义按键功能≥5个。

6） 深度：可支持单通道下：单深度/双深度切换。

7）探头可探测深度范围：15-150mm。

8）独立通道接口：2；

主要检查参数：

9）常规参数：收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）。

10）专业参数：ACC（加速度）、T1（上升时间），T2（下降时间）SBI（频宽指数）STI（血管狭窄指数）、脑死亡指数（DFI）、屏气指数（BHI）、DELTA MEAN（DMean，平均血流偏差值）、DELTA DIASTOLE（DDiastole，舒张期血流偏差值）、DELTA SYSTOLE（DSystole，收缩期血流偏差值）。

11）探头状态显示：颅骨热指数（TIC），软组织热指数（TIS）。

12）计算参数：nlCP（无创颅内压）、LDGI（血管痉挛指数）、PCI（后循环缺血评估）、脑血流量（CBF）、短暂高强度信号（HITS）。

自定义功能：

13）可设置自定义登录项：除姓名、年龄、病史外，额外可设置≥5个自定义登录项。

14）趋势图可自定义参数显示项并可进行颜色选取。

15）包络线、基线的宽度、颜色可自定义调整。

16）报告单模板可随意拖动、删除、修改；且内置报告单格式≥5种。

17）发泡实验流程可根据医师操作习惯自定义流程、等待时间、探头功率等。

18）冻结保存习惯可根据医师习惯自定义。

19）检测血管次序可根据医师习惯自定义。

常规检测/软件功能：

- 20）自动生成ID号（包含多种预置ID产生规则），也可以医生输入编号。

- 21）输入患者年龄可直接输入也可输入出生日期，最大支持120岁年龄输入。

- 22）自动/手动计算参数方式切换；手动计算可以选择两点计算和三点计算两种。

- 23）PW血管的角度补偿功能。

- 24）手动增益+调色功能，优化图像噪点，快速获得理想频谱。

- 25）屏幕录制功能。

26）侧支循环检测功能。

27）栓子检测（发泡实验）功能。

28）血管显示:可标识已存血管、不显示重复血管记录。

29）软件风格切换功能：可切换成图标/全文字。

30）支持高流速模式、脑死亡实验、屏气试验、小信号增强模式。

- 31）高深度时的功率补偿功能。

- 32）多参数趋势图功能，用于观测血流宏观变化情况。

- 33）去干扰功能。

- 34）探头自动休眠：支持探头自动休眠功能。

- 35）彩超接口，可与彩超连接，接收彩超图像文件并把图片编辑在报告中。

- 动态数据回放功能

- 异常血流提醒功能

配置要求：

- 仪器主机为模块化非嵌入式；主机重量≤4kg；软件分辨率支持自适应；探头配置为2Mhz*1,4Mhz*1。常规操作为有线小键盘操作，键位数≤20健；可选配脚踏开关。

- 四、责任及风险处理

1、供应商在合同期内不得损坏采购人的任何公共设施，如果在安装使用过程中不慎损坏设施的，供应商应负责相应的责任；

2、遇上不可抵抗的自然灾害时，合同责任免除；

五、费用结算

1、合同签订生效后，设备运送到甲方指定安装地点安装验收合格，凭验收合格证明和开具的普通增值税发票，甲方自收到发票60个工作日内支付合同金额100%款项。收款方、出具发票方、合同供应商均必须与供应商名称一致。

六、违约责任

1、供应商提供的服务不符合采购文件、报价文件或合同规定的，采购人有权拒收，并且供应商须向采购人支付合同总价5%的违约金；

2、供应商未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由供应商承担；

3、供应商未按时完成保养工作，使采购人的工作被迫中止并造成损失的，以保养费总额的万分之五向采购人支付违约金。但违约金及侵权损害赔偿金的总额不超过合同总额的30%；

4、采购人无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，采购人向供应商偿付合同总的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按合同总价的1‰向供应商偿付违约金；

5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、合同终止

1、出现下列情形之一的，本项目合同终止：

1.1、在合同服务期内，因不可抗力的情形导致合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任；

1.2、经双方协商一致解除项目合同的。

2、其他事宜,按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

八、评选标准

| 评审部分 | 分 值 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 20分 |
| 技术部分和服务方案 | 40分 |
| 价格部分 | 40分 |