 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院
项目需求书
项目名称：尿素[13C]呼气分析仪及药盒
一、项目概况

我院根据区卫生健康局创建无幽城市方案，我院需对筛选结果为幽门螺杆菌阳性患者做尿素[13C]呼气试验，需要购置尿素[13C]呼气分析仪一台及药盒
1、服务范围：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

2、服务项目内容：

	项目名称
	采购数量（台）
	项目预算（元）

	尿素[13C]呼气分析仪
	 1台
	

	尿素[13C]呼气试验药盒
	
	


供应商在参与前对此应有足够的风险认识，一经参与，即视为供应商愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。
二、供应商资格

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并符合项目相关经营许可范围；
3、具有按采购方要求时间内按需求服务的能力，保证能及时对拟购项目提供实施服务、建议及售后保障等服务；

4、本项目不接受联合体报名，不允许分包、转包。
三、设备要求

1、一键式操作完成测量,操作界面直观简便，无需专业人员;

2、分析速度≤2.5分钟/对样品;

3、开机预热时间≤20分钟;

4、检测样品浓度范围1%--6%;

5、全中文界面，病人信息存储及查询功能;

6、完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的检测判断;

7、精密度：δsd不超过0.3‰，C.V.不超过±2%;

8、稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±2%;

9、孔间差：△δ不超过0.4‰；
10、准确定：测定DOB在10的气体，偏差不超过±13%；
11、CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.95;

12、大于或等于10通道以上机型;

13、红外光源，高效率、长寿命、低衰减。
14、设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的采样系统有完好的瞬间密闭装置（其中的呼气样品袋须内置自动止回阀），以保证呼出气样品合格的密闭性，不有丝毫泄露。
15、设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的制剂采样时长不超过20分钟，最大限度减少医护人员工作量及患者的待诊时间。
16、设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封气袋。
尿素[13C]呼气试验药盒要求：

药盒必须是广州药品集团采购平台上中标品种。

符合设备使用药盒。
四、责任及风险处理
1、供应商在合同期内不得损坏采购人的任何公共设施，如果在安装使用过程中不慎损坏设施的，供应商应负责相应的责任；

2、遇上不可抵抗的自然灾害时，合同责任免除；

五、费用结算
1、合同签订生效后，设备运送到甲方指定安装地点安装验收合格，凭验收合格证明和开具的普通增值税发票，甲方自收到发票60个工作日内支付合同金额100%款项。收款方、出具发票方、合同供应商均必须与供应商名称一致。
六、违约责任
1、供应商提供的服务不符合采购文件、报价文件或合同规定的，采购人有权拒收，并且供应商须向采购人支付合同总价5%的违约金；

2、供应商未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由供应商承担；

3、供应商未按时完成保养工作，使采购人的工作被迫中止并造成损失的，以保养费总额的万分之五向采购人支付违约金。但违约金及侵权损害赔偿金的总额不超过合同总额的30%；

4、采购人无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，采购人向供应商偿付合同总的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按合同总价的1‰向供应商偿付违约金；

5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、合同终止
1、出现下列情形之一的，本项目合同终止：

1.1、在合同服务期内，因不可抗力的情形导致合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任；

1.2、经双方协商一致解除项目合同的。

2、其他事宜,按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

八、评选标准

	评审部分
	分   值

	商务部分
	20分

	技术部分和服务方案
	40分

	价格部分（药盒）
	35分

	价格部分（设备）
	5分


 11 / 12

