   佛山市顺德区第四人民医院

    （佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）
项目需求书
项目名称：脑反射治疗仪采购项目
一、项目概况

我院因业务发展需要购置三台脑反射治疗仪。
1、服务范围：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）
2、服务项目内容：

	项目名称
	采购数量（台）
	项目预算（元）

	脑反射治疗仪采购项目
	 3台
	500000.00


供应商在参与前对此应有足够的风险认识，一经参与，即视为供应商愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。
二、供应商资格

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并符合项目相关经营许可范围；
3、具有按采购方要求时间内按需求服务的能力，保证能及时对拟购项目提供实施服务、建议及售后保障等服务；

4、本项目不接受联合体报名，不允许分包、转包。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。
三、服务内容及技术要求
注册证产品名称需体现“脑反射治疗”字样（提供医疗器械注册证佐证）；
产品适用范围：用于神经科、精神科及康复科疾病引起的缺血性脑血管病、神经衰弱、失眠、脑疲劳症状、脑损伤性疾病、肢体运动功能障碍、偏头痛的辅助治疗;磁疗部分与电疗部分既可同时使用，亦可单独使用；
多模态治疗：治疗模式≥5种，包含2路经颅磁治疗、2路脑反射治疗（耳后电刺激）、4路肢体电刺激、2路音频刺激和评估训练模块，治疗模式可自由组合；
独立一体机箱设计，配备一体机工作站承载管理系统，输出端口集成于主机，非便携终端输出形式；

磁感应强度≥2档可调，至少包含：一档：3mT-9mT范围内、二档：10mT-14mT范围内；

磁场频率≥2种可调，至少包含55Hz±1Hz、69Hz±1Hz（提供第三方检测报告）；
振动功能：振动强度≥4档可调，振动频率≥5档可调；
耳后电刺激最大强度输出脉冲电流≥40mA±10％，耳后电刺激输出电流强度≥60档可调；

脑反射治疗（耳后电刺激）调制频率≥9档可调，最大频率不低于170Hz；（提供第三方检验报告佐证）；
脑反射治疗（耳后电刺激）脉冲宽度≥60us（提供第三方检验报告佐证）；
肢体电刺激最大输出电流强度：60mA±10%（提供第三方检验报告佐证）；

肢体调制频率≥8档可调，在50mHz～5Hz范围内（提供第三方检验报告佐证）；

肢体电刺激脉冲宽度≥48us（提供第三方检验报告佐证）；

当在开路条件下输出，最大强度输出下，电压峰值耳后不超过30V，肢体不超过100V（提供第三方检验报告佐证）；

软件包含至少5个维度量表评估，包含但不限于心理综合、老年测评、儿童及青少年测评、情绪、睡眠评估，评估量表数量≥100个；

软件包含认知训练模块：≥7种认知训练范式，包含但不限于记忆能力训练、高级认知能力训练（提供软件截图佐证）；

软件包含治疗处方管理：内置经颅磁治疗、脑反射治疗、音频刺激等处方，并支持自行新增处方；

治疗过程中提供预刺激，依据患者耐受度确认治疗强度；

刺激开始及结束具备语音提示功能；
软件内置人体定位图及文字描述指引，辅助操作人员进行定位；
治疗记录管理：可以查询患者的所有治疗记录，支持治疗记录报告打印功能，根据需求自定义编辑治疗记录模板；

资料备份：软件可实现数据导入、导出；

产品使用年限10年

配置清单
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	主机（含推车）
	台（双通道）
	1

	2
	治疗帽
	套
	2

	3
	耳后电极线
	根
	2组4线

	4
	肢体电极线
	根
	2组8线

	5
	音频刺激耳机
	对
	2

	6
	系统管理工作站
	台
	1

	7
	系统管理软件
	套
	1

	8
	耳后电极片
	包
	2

	9
	肢体电极片
	包
	2


四、责任及风险处理
1、供应商在合同期内不得损坏采购人的任何公共设施，如果在安装使用过程中不慎损坏设施的，供应商应负责相应的责任；

2、遇上不可抵抗的自然灾害时，合同责任免除；

五、费用结算
1、合同签订生效后，设备运送到甲方指定安装地点安装验收合格，并正常使用30天后，凭验收合格证明和开具的普通增值税发票，甲方自收到发票60个工作日内支付合同金额100%款项。收款方、出具发票方、合同供应商均必须与供应商名称一致。
六、违约责任
1、供应商提供的设备不符合采购文件、报价文件或合同规定的，采购人有权拒收，并且供应商须向采购人支付合同总价5%的违约金；

2、供应商未能按本合同规定的交货时间提供设备，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由供应商承担；

3、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、合同终止
1、出现下列情形之一的，本项目合同终止：

1.1、在合同服务期内，因不可抗力的情形导致合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任；

1.2、经双方协商一致解除项目合同的。

2、其他事宜,按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

八、评选标准

	评审部分
	分   值

	商务部分
	20分

	技术部分和服务方案
	40分

	价格部分
	40分
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